江苏长江水务股份有限公司

离子色谱仪

招标文件

招       标      人：江苏长江水务股份有限公司

发    放    日   期：   2022 年 03 月 16 日

- 前  附  表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 江苏长江水务股份有限公司离子色谱仪招标采购 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 招标内容 | 离子色谱仪1台套（含配套服务器级电脑1台、打印机一台） |
| 5 | 最高限价 | 70万元人民币（包安装、调试） |
| 6 | 交货期/供货期 | 合同签定后90天内 |
| 7 | 目的地 | 指定地点（扬州） |
| 8 | 投标文件份数 | 正本一份，副本三份 |
| 9 | 投标有效期 | 从投标截止日起90天内有效，如中标有效期延止合同终止。 |
| 10 | 投标截止时间 | 2022年03月28日上午9:30 （北京时间） |
| 11 | 投标文件递交 | 扬州市文汇东路249号江苏长江水务股份有限公司物资供应处307室 |
| 12 | 标书装订 及密封要求 | 所有封袋上应写明招标人名称、工程名称和标段及投标人的名称。 所有投标文件都必须在封袋加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人印鉴 。 |
| 13 | 其他 | - 下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准； - 本招标文件的解释权属于江苏长江水务股份有限公司 |
| 14 | 联系方式 | 招标人：江苏长江水务股份有限公司 地 址：扬州文汇东路249号 电 话：0514-82980012 联系人： 王海涛 |

一、总    则

1、招标项目概况

1.1为确保我司水厂出厂水质安全优质，应我司水质检测中心工作需求，现采用公开招标方式采购离子色谱仪1台套（含配套服务器级电脑1台及打印机一台），本招标项目已具备招标条件。

2、投标费用

2.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

二、技术参数要求及相关服务要求：

1. 仪器主要组成

离子色谱，主要包含高压泵、电导检测器、脉冲阻尼器、抑制器、进样阀、阴离子分析柱、分析柱保护柱、色谱工作站、自动进样器，自动前处理等。

- 主要技术指标

2.1高压泵

2.1.1.泵类型：智能化泵头设计，仪器能够自动识别泵单元，自动调节泵参数；

★2.1.2.流速：0 - 20mL/min；（必须提供原厂盖章彩色样册证明）

2.1.3耐压范围：0-50MPa

2.2电导检测器：

2.2.1测量原理：DSP数字式信号处理技术

2.2.2测量范围：0 — 15 000 µS/cm

2.2.3电导池体积：小于1 µL

2.2.4电子噪音：<0.5 nS/cm

★2.2.5 电导池温度稳定性: <0.001℃（必须提供原厂盖章彩色样册证明）

★2.2.6基线噪音 ：小于0.2nS/cm（必须提供原厂盖章彩色样册证明）

2.3色谱分析柱:

2.3.1智能化分离柱，含有智能芯片，即插即显示，显示建议流速、使用的次数等信息，可实现溴酸盐，氟离子，氯离子，硝酸根，硫酸根等的分离

2.3.2阴离子分离柱1套

2.3.3对应保护柱2个

2.4智能化色谱软件：

2.4.1功能：可自动识别所有智能组件，并读取其最佳参数信息；仪器控制和数据处理完全由软件进行；

2.4.2提供中文和英文可切换的色谱控制软件

2.5 抑制器：

★2.5.1自动连续化学抑制器：自动连续再生，为保证低噪音，免维护，不使用微膜抑制或者电解水或者管膜抑制方式（必须提供原厂官方盖章技术白皮书，并作为验收指标之一）

★2.5.2抑制器耐压：2.5MPa，有机溶剂兼容性：0-100%

★2.5.3长寿命，提供10年免费保修 或者 提供供货5个抑制器(必须提供原厂盖章承诺，经销商承诺无效)

2.5.4经济耐用：无干裂破损、重金属中毒，有机溶剂腐蚀和过高压力破裂的危险

2.5.5内置压力过载保护装置，遇过高压力会自动切断流路，并报警

2.6自动前处理技术

英蓝超滤技术装置

2.6.1在进样过程中实现对样品的全自动过滤

2.6.2避免手工操作，降低了交叉污染的几率

2.6.3滤膜孔径：0.2µm

2.6.4一张滤膜可以处理100-300个样品，配置可以处理1万个样品的滤膜

2.6.5可与单标多点进样技术联用

2.7自动进样器

★2.7.1样品位： 55位以上（提供原厂盖章技术白皮书证明，并作为验收指标之一）

★2.7.2样品管体积 ≥ 10mL，满足重复进样。且吸样方式为上吸式；不接受下压式以提高实验效率.（提供原厂盖章技术白皮书证明，并作为验收指标之一）

2.7.3 USB接口，识别，即插即用

2.7.4进样针及所有管路为非金属材质，避免杂离子干扰

- 2.8柱控温

★2.8.1温度稳定性：<0.05℃（必须提供原厂彩色样册证明）

2.8.2内置式

2.9在线脱气装置

2.9.1具备独立的淋洗液在线脱气通道（提供原厂盖章技术白皮书证明，并作为验收指标之一）

★2.9.2具备独立的样品在线脱气通道（提供原厂盖章技术白皮书证明，并作为验收指标之一）

3.基本配置

3.1洗脱液套件                        1套

3.2智能型高压泵                      1台

3.3脉冲阻尼器                        1个

3.4进样阀                            1个

3.5智能型电导检测器                  1台

3.6抑制器系统                        1个

3.7阴离子分析色谱柱                  1套.

3.8阴离子分析色谱保护柱              2套.

3.9自动进样器                        1套

3.10样品管                           200个

3.11数据采集及分析软件                1套

3.12自动前处理                       1套

3.13淋洗液在线脱气                    1套

3.14样品在线脱气                    1套

3.15电脑：品牌机非组装机，且处理器不低于I7，内存不低于8G，配置512G固态硬盘，系统硬盘不低于500G；正版WINDOWS系统，显示器不小于21英寸

3.16打印机                           1台

3.17备用耗材                        11套

备注：★参数为重点核心参数，必须提供原厂盖章资料证明。否则视为不满足。

三、投标须知：

1、投标单位必须提供①资料证明材料：企业营业执照证书。②企业业绩表、社会信誉、资信证明等资料。

2、具有独立法人资格的生产企业或代理商，此报价为货物送达招标方指定地点并安装调试、运行成功并通过联合验收后的价格(含13%税率的增值税专用发票）。

3、如代理商投标则须有所投标产品制造厂商（总代理）针对本项目的唯一原厂授权及售后服务承诺书原件扫描件。（复印件须加盖生产厂家或总代理企业公章）

4、如产品制造厂商（总代理）投标则须提供产品制造厂商（总代理）法定代表人身份证明或法定代表人授权书、授权代表身份证明；

5、参加本项目采购活动前三年内无重大违法记录声明(见招标文件格式附件资信承诺)；

6、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单：

（1）信用查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）；

（2）查询截止时点：响应文件拆封后，采购代理机构进行资格审查时；

（3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构通过信用查询渠道查询打印，经供应商法定代表人或其授权代表签字确认，作为响应文件的组成部分；

（4）信息信用的使用规则：仅用于参加本项目采购活动。

7、因本次招标货物不宜投送样品，投标人须随标书寄送针对本次招标货物的产品介绍图册(彩页）。

8、投标人中标后，在供货合同授予前（收到招标方中标通知书后）7个工作日内：

1）须向招标人提交中标价的5%履约保证金以保证合同的正常履行，如逾期招标人可以取消其中标资格。

2）须向招标人提供所投产品官方公开技术资料或者提供样机进行参数核实验证，并提供彩页对应官网链接以便核对；如果在核实过程中发现中标商所提供的投标产品资料实际达不到招标文件相关功能及性能指标（彩页描述与官网不符合以官网为主），采购方有权取消中标商资格，并将依法追究中标商责任。

9、履约保证金的形式及货款支付方式：

9.1履约保证金应以转账支票或电汇的形式支付。在标的设备安装调试完成且试运行一个月无任何质量问题后，买方组织设备成套系统竣工验收，经验收合格后一个月内买方退还履约保证金；在合同履行过程中，如卖方按合同规定履行义务，则履约保证金按期退还；如卖方出现未能按合同规定履行其义务或存在质量问题等情况，买方有权优先从履约保证金里取得补偿。

9.2标的设备经联合验收合格后，卖方向买方开具合同总金额的增值税全额发票（税率13%），买方在三个月内付至发票总金额的95%，余款5%作为质保金，在合同约定的质保期满且标的设备无质量问题后一个月内无息付清。

10、本招标项目不接受联合体投标。

11、包装要求：所有包装必须经得起陆上,水上的运输，卖方应对包装的所供货物负责，使其到达目的地后完整无缺，卖方负责提供-所有的包装（注明免费）。

四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的份数和签署

投标文件正本一份、副本三份，正本必须用不能擦去的墨水书写或打印，副本可以复印。正本、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正 本”、“副本”字样，正、副本不一致时，以正本为准，由投标人加盖法人公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

2、投标文件的密封与标志

所有封袋上都应写明招标人名称、工程项目名称、投标人名称、卷别；

所有投标文件都必须在封袋上加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴。

3、投标截止期

3.1投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到招标文件前附表指定地点。

3.2招标人可以按本文件规定以修改通知的方式，延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

4、投标文件的修改与撤回

4.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改、撤回投标文件。

4.2投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”字样）。

4.3投标截止以后,在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。

五、评标

投标文件的评审工作在评标监督小组的监督下，由评标委员会负责进行。评标委员会的成员必须符合法律法规有关规定。评标委员会成员应认真阅读投标文件，严格依据国家和省市招标投标的法律法规精神和本招标文件规定的评标标准和方法进行评审、依法独立评标不得带有任何倾向性。评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

1.1评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。

1.2评审程序

评标按照下列程序进行：1）评标准备；2）初步评审；3）详细评审；4）推荐中标候选人，撰写评标报告。

1.3评标准备

1.3.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明出席。

1.3.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。评标委员会负责人在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

1.3.3 熟悉文件资料

评标委员会成员应认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

1.4初步评审

1.4.1响应性评审

1.4.2算术错误修正

1.4.3澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清．

1.5投标过程中出现下列情况之一的将作为无效投标处理：

1投标书未加盖单位法人章，无法定代表人或其授权委托人的签字；

2、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

3、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

4、经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

5、投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料的；

6、投标文件附有招标人不能接受的条件；

六、评标细则

本次评标采用综合评分法，评标委员会通过对商务、技术等因素的综合评审进行打分，综合得分最高的投标人排名第一，依此类推确定排名顺序，按排名顺序先后推荐为中标候选人。

本次评标按百分制评分，其中商务评审为60分，技术评审为40分。具体评分细则如下：

总则

评委会成员应严格按下列具体评审内容及相应分值客观、公正地进行评分。计算每个投标人的得分时，结果保留两位小数，对所有评委的评分计算算术平均值作为该投标人的最终得分。

一、商务评审得分（60分）

1、价格评审得分（满分40分）

投标人的报价经勘误和缺漏项修正、技术商务偏差调价等因素后的投标总价作为该投标人评标价。

价格评审得分由两部分组成：评标价按规定计算得分和价格合理性分析评分。

A、价格计算得分（35分）

以所有有效投标人评标价的算术平均值（如投标人超过5家（含5家），则去掉一个最高价和一个最低价后计算算术平均值）下浮2%作为基准价得满分35分，其余投标人的评标价与基准价相比，投标人评标价每高基准价1%扣1分，每低基准价1%的扣0.5分，扣完为止（保留两位小数）。

B、价格合理性得分（5分）：主要从各家投标人所投设备组成及各单价组成的齐全性（2分）、合理性（3分）等方面进行打分。

2、商务条款评审得分（满分10分）

A、交货期：满足招标文件要求得1分，每提前一周加1分，不满足招标文件要求得0分，满分3分。

B、投标人的财务实力与资信，满分2分。以各投标人投标文件中所提供和其他所有公开披露的财务实力、资信情况进行打分。

C、投标人的认证及获奖情况（复印件加盖企业公章，原件备查），每提供一份得1分，满分5分。

1>.具有有效的经国家认监委平台备案的质量管理体系认证证书；

2>.具有有效的职业健康安全管理体系认证证书；

3>.具有有效的环境管理体系认证证书；

4>.获奖证书

3、销售业绩得分（满分4分）

根据投标人2019年2月至今（以签订合同时间为准）水处理行业类似化验仪器设备销售业绩情况，每提供一项业绩得1分。投标人应在投标文件中提供合同复印件并加盖企业公章，原件备查，未提供者不得分。

4、技术服务和售后服务得分（满分6分）

4.1）质保期，满分2分

提供质保期1年的得1分，每延长半年（6个月）的加0.5分，最多加1分。

4.2）技术服务和售后服务，满分4分。根据各投标人提供的技术培训方案、技术指导、售后服务计划与承诺、售后服务的实现形式、售后服务网点等情况，由评委进行打分。

二、技术评审得分（满分40分）

技术评审得分由二部分组成：

- 技术文件编制齐全性和响应性。  满分2分

- 货物的技术含量及质量，满分38分。

2.1)技术指标、参数响应招标文件的情况评审 (35分)。所投产品全部满足招标文件主要的技术指标、参数要求的得基本分30分。标注“★”的技术指标高于招标文件要求的，有一项加1分，最多加5分，标注“★”的技术指标低于招标文件要求的，每一项减3分，其他的技术指标低于招标文件要求的，每一项减1分。此项由评标委员会根据投标文件中“技术规格偏离表”进行判定打分。扣完为止。

2.2)产品市场成熟度情况 (3分)。

由评委根据所投设备的品牌认知度、市场占有率和技术先进性等因素综合打分。综合评价好，3分；较好，2分；综合评价一般，1分；综合评价差，不得分。

七、定标

1、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照招标文件中规定的评标方法，推荐有排序的合格中标候选人。

2、排序原则：（1）能够满足招标文件的实质性要求；（2）经评审的得分高低。

3、确定中标人的原则：招标人按照评委会的书面评标报告中的中标候选人排序，确定排名第一的为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人因同样的原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

八、 投标文件格式

目   录

一、投标书及其附件

1.投标书

2.开标一览表

二、投标人资格证明文件

1.投标人概况

2.投标人技术能力

3.投标人财务状况及资信

4.营业执照副本

5.授权委托书

6.制造商授权书格式

7.资信承诺

三、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

- 质量保证书

- 有关部门的检测报告（如有）

3. 货物组成（供货范围表）

4.投标货物规格响应表格式

5. 商务条款偏离表

6.服务（培训、售后服务等）

7.经营业绩

一、投标书及其附件

- 投标书格式

投标书

江苏长江水务股份有限公司：

你们          招标文件（包括补充文件，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1.我们愿按照招标文件中的条款、要求，提供所需的招标货物及一切相关的服务，投标价为（币种及金额） 。

2.如果我们中标，我们将在           之后的       天内交货。

3.我们同意招标文件 “投标人须知”的规定，本投标文件在有效期内，将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们入围，本投标文件在此期间之后将继续保持有效，直至合同生效。

4.我们同意提供招标人要求的有关本次招标的所有资料。

5.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6.如果我们中标，为执行合同，我们将按招标文件的要求提供必要的履约保证。

投标人名称：

（盖章）

地址：               邮编：

电话：               传真：

授权代表签字：

职务：

日期：

2、开标一览表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类 别 |  | 制 造 厂 商 | 价格 | 备注 |
| 1 | 设备 |  |  |  |  |
| 2 | 电脑 |  |  |  |  |
| 3 | 打印机 |  |  |  |  |
| 4 | ... |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 | 合计 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 价格条件 |  | 扬州（指定地点） |  |  |  |
| 交 货 期 |  |  |  |  |  |

投标人全称：（盖章或签字）

授权代表签字：

日  期：

说明：1、不得填报选择性报价方案；该报价含13%增值税专用发票、运保杂费、安装调试的费用；

2、此表一式两份，加盖公章后按招标文件要求封装，装入正本袋中。

3、如因投标人填写有误，导致无法唱标，责任由投标人自负。

二、投标人资格证明文件

1.投标人概况

（注：投标人简要历史、生产的主要产品或经营业务范围；组织机构、所属集（财）团等）

2.投标人技术能力

（注：简要介绍投标人的生产水平、技术力量、装备水平及生产能力等）

3.投标人及制造商财务状况

（注：请提供开户行名称及由其开具的资信证明；固定资产原值、净值、流动资金、最近三年经审计的财务报表、销售额或贸易额和利润额）

4.营业执照副本

5.授权委托书(如有)

授 权 委 托 书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           项目（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：                            附身份证复印件

年       月       日

6.制造商授权书格式(如有)

制造商授权书

江苏长江水务股份有限公司：

位于（制造厂家地址）的（制造厂家名称）是有声望的制造（货物名称和描述）的制造者，在此授权（代理机构名称和地址）就江苏长江水务股份有限公司     招标用我厂制造的货物递交投标文件，并与买方进行后续合同谈判和签订合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物按照招标文件合同条款的规定提供全部质量保证。

制造厂家：

授权代表签字：

职务：

日期：

7.附件：承诺书

承诺书（一）

致：江苏长江水务股份有限公司

本人系投标人的法定代表人，现承诺我单位在全国范围内没有被暂停投标并在公示期内，也没有不良行为记录（俗称黑名单）且在公示期内；我公司在近三年内没有重大违法行为，在以往招标采购活动中没有违规和违约行为；没有发生工程质量、安全生产事故等问题；投标所提供的资料均为真实，如被发现资料存在造假，愿意接受直接废除中标人中标资格、没收投标保证金、网上进行不诚信公示，如已供货则按供货货款的双倍进行处罚。

特此承诺!

投标人：（盖单位公章）

法定代表人：（盖章或签字）

2022年     月     日

三、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

- 质量保证书

- 有关部门的检测报告

3．生产资质证书

4.投标货物规格响应表格式

投标货物技术规格响应表

投标人名称：                 招标编号：               标段号：

| 序号 | 标书规格 | 投标规格 | 偏离与否 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

5.商务条款偏离表

投标人名称：               招标编号：              标度号：

| 序 号 | 标书要求的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离与否 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

6.服  务

注：1、投标人可提供的培训、售后服务等技术服务情况。

2、须提供培训、售后服务等详细计划，包括时间、人员等安排，及须买方预先做的准备工作等（如有）。

7.经营业绩

（注：投标货物的制造及销售业绩，提供近三年同类货物的规模及销售情况，以及在用户名单、联系方法、合同复印件等。）

第三章   合同主要条款

买方：江苏长江水务股份有限公司

卖方：

买方、卖方就江苏长江水务股份有限公司离子色谱仪采购的买卖，经招标投标并经双方协商一致，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则的基础上，签订本合同。

一、购销内容

合同供货范围包括了设备运抵买方工地现场，验收合格，直至投运交付买方使用。并且合同价包括以下内容：设备、材料、随机提供的备品配件、专用工具、包装费、运杂费、运输费、装卸费、保险费、各种税费、安装调试费、设备投运、提供中文使用说明书、培训及投标人认为有需要的其他费用，并且卖方要完成以上所有工作；但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是卖方供货范围中应该有的，并且是满足合同技术协议对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由卖方及时补上，且不发生费用问题。

二、下列文件为本合同不可分割部分

（一）招标文件及补充通知；

（二）中标文件和其它承诺、书面澄清等；

（三）其他约定文件等；

（四）中标通知书。

三、合同价格与支付

（一）本合同价格按人民币结算，合同价格为           。

（二）本合同价格组成：已包括所有货物的供货、运输、检验、发货、送货、保险、装卸、仓储、保管、安装调试、投运、技术服务、技术培训、技术资料、各种税费、专利技术、质保、售后服务及其他伴随服务等一切必须费用。

（三）付款步骤：

（1）标的设备安装调试完成且试运行一个月无任何质量问题后，买方组织设备成套系统竣工验收，经验收合格后，卖方向买方开具合同总金额的增值税全额发票（税率13%），买方在三个月内付至发票金额的95%，余款5%作为质保金，在合同约定的质保期满且标的设备无质量问题后一个月内无息付清。

（2）本合同约定质量保证期为供货设备投产运行验收合格起    个月（最终按中标人承诺的质保期为准）。本合同的质量保证期从成套系统竣工综合验收合格之日算起。

（四）付款方式：银行转帐。

四、交货条件

（一）交付方式：所有合同设备均由卖方装运至买方指定地点，所有设备的包装、运输等费用及运输安全均由卖方负责。

（二）交付时间： 合同签定后   （按卖方投标时承诺）个工作日内。

（三）交货地点：招标人指定地点。

（四）发货通知：卖方发货到指定地点现场前，应以函、电的形式正式通告买方。

（五）所有设备的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。任何由于卖方包装及保护措施不足或不当以及其它原因造成的损坏或丢失，均由卖方负责修复或补缺。

（六）设备交货时，包装须完整无破损，卖方还必须提供以下材料：

A、设备装箱清单                  B、质量检验合格文件 （若产品需要）

C、中文技术资料                  D、使用维修保养中文说明书

五、履约保证金

履约保证金为合同价的5%，应以转账支票或电汇的形式支付。在标的设备安装调试完成且试运行一个月无任何质量问题后，买方组织设备成套系统竣工验收，经验收合格后一个月内买方退还履约保证金；在合同履行过程中，如卖方按合同规定履行义务，则履约保证金按期无息退还；如卖方出现未能按合同规定履行其义务或存在质量问题等情况，买方有权优先从履约保证金里取得补偿。

六、质量标准

- 所有合同货物的制作与安装均必须与招标文件要求相一致，但并不只限于满足上述所列全部技术规范及功能要求。

- 卖方和制造商应严格按照图纸、技术协议书、买方的技术条款和有关标准生产和检验，确保产品的质量。同时卖方保证合同货物是先进的、采用最好的材料和工艺制成的，并且是全新的、未曾使用过的，完全能符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

- 卖方保证合同货物经正确安装、合理操作和维护保养，在其使用寿命期内能运转良好，具有满意的性能。

- 对合同货物的质量应按照技术协议书和有关质量标准或验收规范进行验收。卖方负责提供相应的质量标准和验收规范供买方参考。合同货物送达现场后，卖方应及时进行安装调试，协助买方进行试运行工作，并参加买方单位组织的最终验收工作。

- 在合同货物验收合格后的质量保修期内，如因买方使用不当和保管不善造成的问题，卖方应积极配合解决，但费用由买方负担。

七、检验、安装、调试、试运行和验收

- 买方有权就卖方送至的标的物根据国家相关质量标准或验收规范进行检测。

- 标的物运达指定地点后，如因包装不当造成货物质量下降或破损、缺件等，卖方承担全部责任。如运输部门造成的破损、缺件等事故，由卖方负责处理解决。

- 标的物到达现场后，买方即安排开箱检验，卖方须派人到现场参加开箱检验。如卖方不能按时到达现场，又无函电通知时，买方有权开箱检验，并对缺件、质量损坏情况做出记录，卖方应认可并负责处理。若发现有质量问题买方有权拒收。

- 标的物由卖方根据技术资料、检验标准、图纸、现场情况及说明书进行安装。在安装调试阶段，根据买方要求，卖方应及时派出技术人员到现场安装调试。在所有货物安装完毕且调试验收合格前，由卖方承担所有货物缺失、损坏的责任及风险。

- 标的物安装完毕后的验收工作按照招标文件和技术协议书要求进行，卖方应派人参加调试，并应尽快解决调试中出现的问题。在安装调试期间，如合同货物都能安全稳定运行，即可由买卖双方选择适当时间进行性能验收，这项验收试验由买方负责，买卖双方共同参加验收。验收后，买方向卖方出具验收结果报告。若验收结果不合格，将按照本合同约定的相关违约条款执行。

- 如每次设备检验和验收结果不合格，买方有权进行退货处理，由此造成的各种费用和责任均由卖方承担。

八、技术资料的提供

1、本合同签订前，招标方有权要求中标人在5个工作日内提供所投产品同型号设备官方公开技术资料或者提供样机进行参数核实验证，并提供彩页对应官网链接以便核对，中标人必须无条件配合。如果在核实过程中发现中标人所提供的投标产品资料实际达不到招标文件相关功能及性能指标（彩页描述与官网不符合以官网为主），招标方有权取消中标商资格并将依法追究中标人法律责任。

2、在合同货物安装调试完成试运行满一个月且通过竣工验收合格后15天内，卖方应向买方提交所有合同货物的竣工技术资料，竣工技术资料均为完整的全套，书面资料计三套，另一套为电子文档，载体为光盘。具体技术资料的提供要求按照招标文件的相关条款执行。

九、包装与标记

1、卖方提供的所有货物要符合“GB191-73”包装储运指示标志的规定，按（79）机电联字第1029号文及国家主管机关的规定具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。包装应按货物特点，保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。按需要分别加上防潮、防雹、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同货物安装现场。产品包装前，卖方负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证本部件齐全。

2、卖方应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印刷以下标记：（1）合同号；（2）目的站/码头；（3）供货、收货单位名称；（4）货物名称、机组号、图号；（5）箱号／件号；（6）毛重/净重（公斤）；（7）体积（长x宽X高，以毫米表示）等；

凡重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸搬运。按照货物的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显地印刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。

3、每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、机组号、图号的详细装箱单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明各一份。

十、技术服务、培训和联络

1、卖方应及时提供与本合同货物有关的工程设计、监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合等全过程的服务。此类服务不发生合同外费用。

2、卖方负责工地现场的技术服务、安装、调试和试运行，并负责解决合同货物在安装、调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。同时卖方需对买方的操作人员提供至少两人次的免费技术培训（外培），并保证操作人员能独立操作。

3、卖方需对一切与本合同有关的供货、货物及技术接口、技术服务等问题负全部责任。

十一、售后服务及其他要求

1、卖方按买方的需求及时到货和安装，在货物安装调试过程中如发现质量问题，卖方必须负责包修、包退、包换。

2、合同货物出现故障，卖方必须在接到买方通知8小时内（以电传日期为准）作出答复，并在2日内派遣专业维修工程师进行现场维修服务。

3、由于卖方提供的货物质量问题造成买方或买方用户的财产损失或人身安全问题，由卖方负责赔偿。

4、本合同所有货物的免费质量保修期为   个月，在质量保修期内该产品出现质量问题，卖方负责无条件免费维修或更换。

5、卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及故障负责；除合同规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方的电话通知后8小时内响应要求，72小时内到达现场，免费负责修理、更换或增加有缺陷的零部件或整机。

6、其他要求按卖方投标文件承诺的条款执行。

十二、税费：

1、根据国家有关税务法律、法规和规定，卖方应该交纳的与本合同有关的所有税费均由卖方承担。

2、本合同价格为含税价。卖方提供的所有货物、技术资料、技术服务、进口设备/部件等所有税费，已全部包含在合同价格内，由卖方承担。

十三、违约责任：

1、因出卖人的标的物质量不符合约定标准，所造成的一切损失，由出卖人承担。货物使用过程中发现的标的物质量不符合约定标准所造成的损失，出卖人按实际损失额的大小承担赔偿责任，买受人可直接在出卖人的货款或质量保证金中扣除，超过保修期后或质保金不足支付时，买受人有权以其它方式另行追偿。

2、出卖人不能及时供货或因质量问题影响施工的，每推迟一天，出卖人向买受人支付该批货物0.5%的违约金，买受人的损失费用超过违约金时，买受人有权继续主张。

3、买受人不按约定支付货款时，按应支付该批次货款的5‰承担违约责任。

4、任何一方未按约定履行本合同义务，由此而造成对方的其它损失（包括但不限于为实现合同权利而支出的诉讼费、财产保全费、律师费，调查取证费用，执行费，公告费用等），均由违约方承担。

（三）不可抗力

1、不可抗力是指严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、动乱等。合同中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

2、受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真通知另一方，并在三天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后应将此情况立即通知对方。

十四、合同生效及其它：

1、本合同经双方法定代表人/负责人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

2、本合同签订后双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典合同编》的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议协商解决；经协商无效时，任何一方可向买方住所地的基层人民法院提起诉讼。

3、本合同中未描述和涵盖的合同条款，按照招标文件、补充通知和投标文件等资料的相关条款执行，其中与本合同条款有冲突的内容，以本合同条款为准。

4、本合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招投标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

5、本合同一式六份，买方执肆份，卖方贰份。

买方：                                           卖方：

地址：                                           地址：

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：　　　　　　　　　                   委托代理人：

电　　　话：　　　　                             电　　　话：

邮　　　编：　　　　　　　                       邮　　　编：

签订时间：2022年    月    日　              　签订时间：2022年   月    日