江苏长江水务股份有限公司

超声波水表

招标文件

招       标      人：江苏长江水务股份有限公司

发    放    日   期：   2019 年 3 月 11 日

- 前  附  表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 江苏长江水务股份有限公司超声波水表 |  |  |
| 3 | 招标方式 | 邀请招标 |  |  |
| 4 | 招标内容 | 超声波水表 |  |  |
| 5 | 服务内容 | 见附表 |  |  |
| 6 | 交货期 | 中标签订合同后的15天之内 |  |  |
| 7 | 服务内容/服务承诺 | 在投标文件中注明 |  |  |
| 8 | 服务地点 | 招标方指定的地点 |  |  |
| 9 | 招标单位 | 江苏长江水务股份有限公司 |  |  |
| 10 | 投标文件份数 | 正本一份，副本一份 |  |  |
| 11 | 投标有效期 | 从投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日。 |  |  |
| 12 | 投标截止时间 | 2019年 3 月 18 日下午 5:00 （北京时间） |  |  |
| 13 | 投标文件递交 地址 | 扬州市文汇东路249号江苏长江水务股份有限公司物资供应处 |  |  |
| 14 | 开标会时间 | 另 定 | 地址 | 江苏长江水务股份有限公司四楼会议室 |
| 15 | 标书装订 及密封要求 | 所有封袋上应写明招标人名称、投标项目名称及投标人的名称。 所有投标文件都必须在封袋加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人印鉴 。 |  |  |
| 16 | 其他 | - 下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准； - 本招标文件的解释权属于江苏长江水务股份有限公司 |  |  |
| 17 | 联系方式 | 招标人：江苏长江水务股份有限公司 地 址：扬州文汇东路249号 电 话：0514-82980069 联系人： 王海涛 |  |  |

一、总    则

1、招标项目概况

1.1 因公司工程需要，公司需要采购超声波水表。本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

2、投标费用

2.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

4、合格的投标人

4.1投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，应遵守中国有关的法律、法规，严格执行国家标准。

4.2代理人具有针对本次投标的投标人法人授权委托书原件。

二、货物名称样式数量及尺寸要求：

超声波水表技术要求

1、技术特性

1.1结构

一体式；超声波水表必须符合CJ/T434-2013的标准。

1.2外形尺寸

1.2.1水表口径和总尺寸

首选符合GB/T778.1-2007中4.1.1规定的优选系列要求的水表。

1.2.2法兰连接端

首选符合GB/T778.1-2007中4.1.3要求的水表，法兰压力为PN1.0MPa。

1.3压力损失

额定工作条件下的最大压力损失应≤0.025MPa（压损等级ΔP25）。

2、技术要求

2.1外观

应有良好的表面处理，无毛刺、划痕、裂纹、锈蚀、霉斑和涂层脱落现象。显示装置上的防护罩应不易磨损且有良好的透明度，读数无畸变等妨碍读数的缺陷。

2.2水表的材料和结构要求

应符合GB/T778.1中6.1水表的材料要求；

结构形式为：流量远传一体型(带压力型优先考虑)，适用于DMA分区计量监控与管理,（包括但不限于移动、电信、联通GPRS/GSM/CDMA 3g 4g物联网卡等）远传自动抄读功能的超声波水表。

水表数据可接入长江水务大表远传监控管理系统。

安装要求；超声波水表可替代我公司现有机械水表并便于安装。

2.3外壳

2.3.1颜色

金属壳体的颜色应符合国家标准色标GSB05-1426-2001中的6PB05海蓝，或不锈钢壳体本色或铜壳体本色。

塑料成型件的颜色均应符合国家标准色标GSB05-1426-2001中的6PB05海蓝。

2.3.2防护

测量元件、计算器和电器接口均满足GB4208 中的IP68防护等级（应能承受浸水深度2m，30天的应用环境）。注：提供满足浸水深度2m，30天的应用环境的承诺书，格式自拟。

2.4电气绝缘性

应符合GB4706.1-2005家用和类似用途电器的安全通用要求的规定。

2.5 超声波通道：两通道及以上。

2.6 电子显示装置

超声波水表应具备电子显示装置，水量计量工作期间要求连续显示。

2.6.1 显示功能

a) 电子显示装置应提供可靠、清晰、明确的被测水读数。显示数字的可见高度不应小于8mm。

b) 电子显示装置应能随时按要求显示水体积读数等数据，显示时间至少应达到10s。

c) 电子显示装置显示附加信息时，显示的信息应无歧义。

d) 电子显示装置应具有按要求滚动显示各种字符等方式检查显示是否正常，整个过程应至少持续1s。

e) 以m3表示水体积的读数，以m3/h表示当前瞬时通过水表的水体积。

f)显示读数的方式为在同一显示装置上分步显示。

2.6.2 显示范围

显示范围应符合表1的规定。

表1 显示范围

| Q3（m3/h） | 累计体积范围（m3） | 当前瞬时流量范围（m3/h） |
| --- | --- | --- |
| Q3≤6.3 | 0～9999.999 | 0～9.999 |
| 6.3＜Q3≤63 | 0～99 999.99 | 0～99.99 |
| 63＜Q3≤630 | 0～999 999.99 | 0～999.9 |
| 630＜Q3≤6300 | 0～9 999 999.9 | 0～9 999 |

2.6.3 故障显示

显示装置应最少能显示电源欠压、测量元件故障、管道内水未满管（或空管）等故障信息。

2.7 耐久性

应符合GB/T778.1中6.2 耐久性要求。

2.8抗气候干扰

在低温、高温、循环湿热及低温储存环境下，超声波水表不应损坏。

2.9 电磁兼容

在静电放电、电磁场、静磁场、电快速瞬变脉冲群及电浪涌环境下，超声波水表不应损坏。

2.10 超声波水表所能承受的严酷度等级

超声波水表的严酷度等级应符合下述规定。

a）气候环境和机械环境

符合GB/T778.1中6.7.5.2的C级（安装在室外的固定水表）规定。

b）电磁环境

符合GB/T778.1中6.7.5.2的E2级（工业）的规定。

2.11 可靠性

在额定工作条件下，平均无故障时间（MTBF）不应小于120万小时（折合年故障率≤0.7%）。

2.12 电源

电池供电且可更换,用于计量水量的电池，与发送数据的电池应采用分开设计，应符合GB/T778.1中6.7.4.4电池的要求。在满足本招标文件3.5技术要求的前提下，应符合表2要求。

表2 电池使用寿命

| 水表口径 | 用于计量的电池组使用寿命 | 用于通讯的电池组使用寿命 |
| --- | --- | --- |
| 40 | 累计流量采集间隔不小于15分钟，≥4年 | 数据发送间隔为6小时，≥4年 |
| 50 | 累计流量采集间隔不小于15分钟，≥4年 | 数据发送间隔为6小时，≥4年 |
| 80 | 累计流量采集间隔不小于15分钟，≥4年 | 数据发送间隔为6小时，≥4年 |
| 100 | 累计流量采集间隔不小于15分钟，≥4年 | 数据发送间隔为6小时，≥4年 |
| 150 | 累计流量采集间隔不小于15分钟，≥4年 | 数据发送间隔为6小时，≥4年 |
| 200 | 累计流量采集间隔不小于15分钟，≥4年 | 数据发送间隔为6小时，≥4年 |
| 300 | 累计流量采集间隔不小于15分钟，≥4年 | 数据发送间隔为6小时，≥4年 |

2.13 抗运输冲击与跌落性能

在包装运输条件下，经JB/T9329规定的模拟运输连续冲击和自由跌落试验后，超声波水表不应损坏和丢失数据信息，并能正常工作。

3.计量要求

3.1常用流量（Q3）

| 水表口径 | 常用流量Q3（m3/h） | 最小流量Q1（m3/h） |
| --- | --- | --- |
| DN40 | ≥40 | ≤0.16 |
| DN50 | ≥25 | ≤0.25 |
| DN80 | ≥63 | ≤0.63 |
| DN100 | ≥100 | ≤1 |
| DN150 | ≥250 | ≤2.5 |
| DN200 | ≥400 | ≤4 |
| DN300 | ≥1000 | ≤10 |

3.2测量范围

常用流量（Q3）/最小流量（Q1）≥160。

3.3最大允许误差

3.3.1低区的最大允许误差

低区（Q1≤Q＜Q2）最大允许误差为 ±5%

3.3.2高区的最大允许误差

高区（Q2≤Q≤Q4）最大允许误差为 ±2%

3.3.3使用中水表的最大允许误差

使用中水表的最大允许误差应小于等于上述3.3.1和3.3.2给出的最大允许误差的2倍。

3.3.4误差的符号

如果水表测量范围内所有误差的符号都相同，则至少其中一个误差应小于最大允许误差（MPE）的1/2。

3.3.5重复性误差

不应大于上述3.3.1和3.3.2给出的最大允许误差绝对值的1/3。

3.3.6逆流

超声波水表应能计量逆流。显示体积时应减去逆流体积，且正向流和逆流历史体积数据可分别记录。正向流和逆流的最大允许误差应相同。

3.3.7温度和压力变化的最大允许误差要求

温度和压力的变化在水表额定工作条件范围内时，水表应符合相关的最大允许误差要求

3.4零流量积算读数

流量为零时，水表的积算读数应无变化。

3.5额定工作条件

3.5.1 水表的温度等级

应符合GB/T778.1中 5.4.1水表温度等级T50的要求。

3.5.2 水表的压力等级

应符合GB/T778.1中 5.4.2水表压力等级MAP10的要求。

3.5.3 工作压力范围

水表的工作压力≥1Mpa。

3.5.4 工作环境温度范围

超声波水表本体的工作环境温度范围应为：-20℃～55℃。电子装置部分的工作环境温度范围应为：-25℃～+55℃。

3.5.5 工作环境湿度范围

超声波水表的工作环境湿度范围在40℃时为0%～100%，其电子装置在40℃时≥95%。

3.6 流动剖面敏感度等级

水表对上游流速场的不规则变化的敏感度等级至少应符合GB/T778.1中 5.5表7中U5的要求；水表对下游流速场的不规则变化的敏感度等级至少应符合GB/T778.1中 5.5表8中D3的要求（即：表进水口前端直管段为5DN；表出水口后端直管段为3DN）。U3D0为优一级，U0D0为更优一级，U3D0、U0D0优先考虑。

4、售后服务

水表质保期不低于6年，质保期内超声波水表、数据通讯设备、电池等由厂家免费维护，远传模块通讯费用由厂家提供。提供热线服务电话7*24小时响应。接到用户报修通知后2天到现场排除故障，解决问题。

5、数量：按口径DN40-DN300单只分别报单价和所投口径的总价。

三、投标须知：

1、投标单位应根据清单货物名称样式数量及尺寸要求等分别报价。

2、本次招标的合格投标人应同时满足下列资格要求：

（1）具有独立法人资格，招标内容在其营业执照的经营范围内，提供营业执照（副本）；如制造商投标，注册资本金不低于3000万元人民币或等值外币；如代理商投标，代理商注册资本金不低于人民币500万元。必须提供投标产品制造商授权委托书。（提供营业执照复印件加盖公章授权委托书原件）。

（2）提供投标人法定代表人授权委托书。（提供原件）
（3）设备制造的相关资质证明文件，包括产品生产许可证、产品质量检验报告等。（提供原件，如代理商投标提供复印件加盖制造商公章）
   （4）提供制造商通过ISO9001质量管理体系认证证书。（提供证书原件，如代理商投标提供复印件加盖制造商公章）
    （5）投标人企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，近三年内无不良经营行为，提供2018年度财务审计报告。
    （6）提供投标人近三年以来（承揽过的合同金额在20万元及以上与本次投标同一品牌类似项目业绩1个（提供合同原件）。
   （7）提供在项目所在地的售后服务机构及人员配置情况的说明。
   （8）本次招标不接受联合体投标。

3、投标文件正本、副本各一份，正本必须用不能擦去的墨水书写或打印，副本可以复印。正本、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样，正、副本不一致时，以正本为准。

4、具有独立法人资格的生产企业或代理商，此报价为材料送达招标方指定地点的价格。

5、包装要求：

所有包装必须经得起陆上,水上的运输，卖方应对包装的所供货物负责，使其到达目的地后完整无缺，卖方负责提供所有的包装（注明免费）。

四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的份数和签署

投标文件应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖法人公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

2、投标文件的密封与标志

所有封袋上都应写明招标人名称、工程项目名称、投标人名称、卷别；

所有投标文件都必须在封袋上加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴。

3、投标截止期

3.1投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到招标文件前附表指定地点。

3.2招标人可以按本文件规定以修改通知的方式，延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

4、投标文件的修改与撤回

4.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改、撤回投标文件。

4.2投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”字样）。

4.3投标截止以后,在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。

五、评标

投标文件的评审工作在评标监督小组的监督下，由评标委员会负责进行。评标委员会的成员必须符合法律法规有关规定。评标委员会成员应认真阅读投标文件，严格依据国家和省市招标投标的法律法规精神和本招标文件规定的评标标准和方法进行评审、依法独立评标不得带有任何倾向性。评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

1.1评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。

1.2评审程序

评标按照下列程序进行：1）评标准备；2）初步评审；3）详细评审；4）推荐中标候选人，撰写评标报告。

1.3评标准备

1.3.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明出席。

1.3.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。评标委员会负责人在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

1.3.3 熟悉文件资料

评标委员会成员应认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

1.4初步评审

1.4.1响应性评审

1.4.2算术错误修正

1.4.3澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清．

1.5投标过程中出现下列情况之一的将作为无效投标处理：

1投标书未加盖单位法人章，无法定代表人或其授权委托人的签字；

2、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

3、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

4、经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

5、投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料的；

6、投标文件附有招标人不能接受的条件；

六、评标细则（满分100分）

本次评标采用综合评分法，评标委员会通过对商务、技术等因素的综合评审进行打分，综合得分最高的投标人排名第一，依此类推确定排名顺序，按排名顺序先后推荐为中标候选人。

本次评标按百分制评分，其中商务评审为60分，技术评审为40分。具体评分细则如下：

总则

评委会成员应严格按下列具体评审内容及相应分值客观、公正地进行评分。计算每个投标人的得分时，对所有评委的评分计算算术平均值作为该投标人的最终得分。

<一>、商务评审得分（满分40分）

1）报价评审得分                                   　 （满分40分）

A．报价得分（满分35分）：以所有有效投标人评标价的算术平均值（如投标人超过5家（含5家），则去掉一个最高价和一个最低价后计算算术平均值）下浮2%作为基准价得满分35分，其余投标人的评标价与基准价相比，投标人评标价每高基准价2%扣1分，每低基准价2%的扣0.5分，最多扣10分（保留两位小数）。

B．报价合理性得分：主要评审投标报价中各组成单价的合理程度，重点评比金额占总价比重较大的单价合理程度。              　                          （满分5分）

2）商务条款评审得分                                       （满分10分）

A、对各家的投标文件进行按“投标文件格式”进行符合性检查,如不符合“投标文件格式”则不得分。（满分6分）

B、交货期完全满足招标文件要求给满分，否则不给分。          （满分4分）

3）销售业绩得分                                            （满分6分）

根据材料制造商近三年以来同类货物供货业绩情况进行评审,每份单项合同达20万元及以上得2分，依次类推，最高得6分。（投标文件中提供合同或用户证明复印件，原件备查）。

4）售后服务得分                                            （满分4分）

评委会将根据售后服务的响应时间及方式、备品备件供应的优惠措施以及良好的售后服务体系及措施进行打分。如提供正常售后服务外，每增加一项服务，得1分，依次类推，最高4分。

<二>、技术评审得分（满分40分）

技术评审得分由两部分组成：

1、技术文件编制齐全性和响应性                              （满分15分）

有技术参数响应表，得2分，没有不得分， 其余酌情打分。

2、货物的技术含量及质量                                    （满分25分）

1）货物的制造工艺、外观、质量                              （满分5分）

根据对本次招标货物的实际了解情况打分，基本满足招标文件要求的得基本分1分，其余酌情打分。

2）货物的性能及技术指标的响应情况                         （满分10分）

投标文件技术参数响应表所有指标均满足招标文件要求得基本分4分，其余酌情打分；如果主要技术参数有3条以上不满足招标文件要求，该项得零分。

3）货物的备品备件是否合理充足                              （满分5分）

根据提供的质保期内及质保期后运行两年的备品备件清单及报价情况打分。

4）货物的运营成本、寿命、可靠性、实用性等                  （满分2分）

根据投标文件中提供的分析说明的合理性及详尽情况进行打分，基本分1分，其余酌情打分。

5）超声波水表及配件的材质性能质量品牌档次。                    （满分3分）

七、定标

1、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照招标文件中规定的评标方法，推荐3名有排序的合格中标候选人。

2、排序原则：本次评标采用综合评分法，评标委员会通过对商务、技术等因素的综合评审进行打分，综合得分最高的投标人排名第一，依此类推确定排名顺序，按排名顺序先后推荐为中标候选人。

3、确定中标人的原则：招标人按照评委会的书面评标报告中的中标候选人排序，确定排名第一的为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人因同样的原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

八、主要合同条款：

①产品名称、数量（按实际结算）、单价（含运保杂费）、供货时间。

②供货方对质量负责的条件和期限。

③交货地点、方式（按需方要求分期分批运至江苏长江水务股份有限公司指定地点）。

运输方式及到达站、港费用负担（供货方负担）。

包装物的供应及回收包装标准。

验收标准和提出异议期限：由招标方验收员按照国家标准抽样验收。若达不到标准要求，所发生的一切后果及费用由投标方承担。

结算方式及期限：无预付款，所有货到工地且验收合格并开具全额发票后支付至合同总价的50%，现场安装、联动调试、验收合格后两周内支付至合同总价的95%，剩余5%在全系统运行验收合格起18个月无质量问题、扣除壹万元尾款后支付。全系统运行验收合格起六年无质量问题凭最终用户验收合格证明后予无息付清壹万元尾款。

违约责任。

解决合同纠纷的方式：因履行本合同发生争议，如当事人协商不成，由（一）提交仲裁委员会。（二）起诉至当地法院裁决。

其他约定事项。

- 九、 投标文件格式

目   录

一、投标书及其附件

1.投标书

2.开标一览表

二、投标人资格证明文件

1.投标人概况

2.投标人技术能力

3.投标人财务状况

4.营业执照副本

5.授权委托书

6.制造商授权书格式

7.联合投标协议（如果有的话）

三、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

- 质量保证书

- 有关部门的检测报告（如有）

3. 货物组成（供货范围表）

4.投标货物规格响应表格式

5. 商务条款偏离表

6.服务（培训、售后服务等）

7.经营业绩

- 投标书及其附件

- 投标书格式

投标书

江苏长江水务股份有限公司：

你们          招标文件（包括补充文件，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1.我们愿按照招标文件中的条款、要求，提供所需的招标货物及一切相关的服务，投标价为（币种及金额） 。

2.如果我们中标，我们将在           之后的       天内交货。

3.我们同意招标文件 “投标人须知”的规定，本投标文件在有效期内，将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们入围，本投标文件在此期间之后将继续保持有效，直至合同生效。

4.我们同意提供招标人要求的有关本次招标的所有资料。

5.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6.如果我们中标，为执行合同，我们将按招标文件的要求提供必要的履约保证。

投标人名称：

（盖章）

地址：               邮编：

电话：               传真：

授权代表签字：

职务：

日期：

2、开标一览表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类 别 |  | 制 造 厂 商 | 价格 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 价格条件 |  | 扬州（指定地点） |  |  |  |
| 交 货 期 |  |  |  |  |  |

投标人全称：（盖章或签字）

授权代表签字：

日  期：

说明：1、不得填报选择性报价方案；

2、此表一式两份，按招标文件要求封装，装入正本袋中。

3、如因投标人填写有误，导致无法唱标，责任由投标人自负。

二、投标人资格证明文件

1.投标人概况

（注：投标人简要历史、生产的主要产品或经营业务范围；组织机构、所属集（财）团等）

2.投标人技术能力

（注：简要介绍投标人的生产水平、技术力量、装备水平及生产能力等）

3.投标人及制造商财务状况

（注：请提供开户行名称及由其开具的资信证明；固定资产原值、净值、流动资金、最近三年年产值、销售额或贸易额和利润额）

4.营业执照副本

5.授权委托书(如有)

授 权 委 托 书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           项目（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：                            附身份证复印件

年       月       日

6.制造商授权书格式(如有)

制造商授权书

江苏长江水务股份有限公司：

位于（制造厂家地址）的（制造厂家名称）是有声望的制造（货物名称和描述）的制造者，在此授权（代理机构名称和地址）就江苏长江水务股份有限公司     招标用我厂制造的货物递交投标文件，并与买方进行后续合同谈判和签订合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物按照招标文件合同条款的规定提供全部质量保证。

制造厂家：

授权代表签字：

职务：

日期：

7.联合投标协议

（如果有的话）

三、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

- 质量保证书

- 有关部门的检测报告

3．生产资质证书

4.投标货物规格响应表格式

投标货物技术规格响应表

投标人名称：                 招标编号：               标段号：

| 序号 | 标书规格 | 投标规格 | 偏离与否 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

5.商务条款偏离表

投标人名称：               招标编号：              标度号：

| 序 号 | 标书要求的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离与否 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

6.服  务

注：1、投标人可提供的培训、售后服务等技术服务情况。

2、须提供培训、售后服务等详细计划，包括时间、人员等安排，及须买方预先做的准备工作等（如有）。

- 7.经营业绩

（注：投标货物的制造及销售业绩，提供近三年同类货物的规模及销售情况，以及在用户名单、联系方法、合同复印件等。）